YD-6805智能型绝缘电阻测试仪

使

用

说

明

书

保定市英电电力科技有限公司

在使用本仪器前，请仔细阅读使用说明书，保证安全是用户的职责。

YD-6805智能型绝缘电阻测试仪可广泛应用于变电站、发电厂的设备检修，对高压电器设备如：变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量。

一、产品特点：

1、YD-6805智能型绝缘电阻测试仪采用微电脑控制，全中文操作界面，可自动完成吸收比、极化指数的测量；具有耐压测试、快速测试等功能选项；

2、输出功率大，5000V电压下输出电流大于5mA，最大对外输出功率大于25W；

3、采用新型电路设计，引入数字滤波技术，抗干扰能力强、适用于复杂高压现场测量，抗干扰电流大于1mA；

4、自动计算吸收比和极化指数；

5、仪器采用两种供电模式：①市电AC220V电源供电；②仪器内部锂电池供电，内置大容量6Ah/14.4V锂电池，电池使用寿命长；

6、电磁兼容设计，具有短路、过载、放电等故障保护功能，抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便。

- 主要技术指标

1、四档电压切换：500V、1000V、2500、5000V。

2、 电压基本误差：±5%(25℃)。

| 500V | 1MΩ～100GΩ |
| --- | --- |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. ( 1 MΩ～20GΩ ) |
|  |  | ±10%rdg. ±5dgt. (20 GΩ～100GΩ ) |
| 1kV | 2MΩ～200GΩ |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (2 MΩ～50GΩ ) |
|  |  | ±10%rdg. ±5dgt. (50 GΩ～200GΩ) |
| 2.5kV | 5MΩ～1000GΩ |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (5 MΩ～50 GΩ) |
|  |  | ±10%rdg. ±5dgt. (50 GΩ～250GΩ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (250 GΩ～1000GΩ ) |
| 5 kV | 10MΩ～2000GΩ |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (10 MΩ～100GΩ ) |
|  |  | ±10%rdg. ±5dgt. (100 GΩ～500GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (500 GΩ～2000GΩ) |

表1

3、工作条件： 环境温度：-10℃ ~ 50℃

相对湿度：≤ 90%RH

4、供电电源：  工作电源：  AC220V ± 10℅

电源频率：  （50 ± 1）HZ

5、外型尺寸：  323mm×275mm×135mm

# 三、仪器面板介绍

1、线路端钮接线柱“L”：由高压电缆引至被测试品处，例如接至发电机绕组、避雷器等处。

2、屏蔽端钮接线柱“G”接至设备屏蔽端，保护端处。

3、接地端钮接线柱“E”：接至被测物的地端，例如设备外壳，变压器铁芯，仪器安全接地端。

4、AC220V：接市电220V插座。

5、绝缘阻值显示屏：192×64带背光点阵显示屏。

6、电源总开关。

7、项目键：用于绝缘测试、吸收比、极化指数和快速测试的选择。

8、电压键：    A、用于选择输出高压。

B、测试中显示吸收比、极化指数和1分钟到10分钟的电阻值。

9、启动键：按下启动测试。

10、停止键：按下停止测试、关闭高压。

# 四、使用面板及操作

1、准备及接线：

本仪器使用前，应处于关机状态（液晶显示屏不亮）。被测试品应脱离供电；并经人工放电，证明安全后，方可实施接线。

L端钮：接至被测设备，如变压器线圈、电缆芯线等。

G端钮：接至屏蔽部件。

E端钮：接至被测设备的地端，既设备外壳、变压器铁芯等接地端。

注：高压线一端为三根红绿黑引出线，测试时分别接仪表面板上的三端子：红……L；   绿……G；   黑……E。

为确保您和设备的安全，请您务必检查接地线的可靠性。

2、使用说明

开机: 按住红色电源开关,显示屏先显示公司名称和仪器编号，然后显示测试菜单后放开,如果按的时间太长(>5秒)，仪器会自动关闭。

关机: 按住红色电源开关,有声音提示,声音消失后,屏幕显示“松开按键后关机”放开电源开关即可。

- 仪表显示设备型号、编号，如图1所示

图1

欢迎界面显示2秒钟，之后显示中文选择菜单，可根据不同需要进行选择。

图2

按‘项目’键，在项目处选择并显示：吸收比、极化指数、快速测试、绝缘测试四种测试方式。

按‘电压’键，可在电压处选择并显示：500V、1000V 、2500V、5000V四种输出高压。

四种测试项目的功能与区别：

绝缘测试： 可连续测量，特别适用于大型主变故障判断，可动态显示R15S、R60S的阻值；测试时间到达60秒钟后，每一分钟自动记录测试值，按电压键可轮流显示吸收比，每一分钟的测试值。

吸收比： 用于专项吸收比测量。测试时间到达60秒钟后关闭高压，显示吸收比、15秒和60秒的电阻值，按电压键可查看。

极化指数：用于专项极化指数测量并可对吸收比进行动态显示，特别适用于大型主变实验；测试时间到达10分钟后关闭高压。测试过程中时间到达60秒钟，显示吸收比、15秒和60秒的电阻值；测试时间到达10分钟后，自动关闭高压，显示极化指数、吸收比的各项参数。按电压键可轮流显示。

快速测试：（在测试纯电阻或进行检验时建议使用该选项）

专用于非容性试品的快速测量。测试速度快，只显示电阻值和输出电压值。

# 五、测试前注意事项：

- 在选择常规、吸收比、极化指数项目测试时，测试线必须先接好，否则测试数据不准确，或吸收比和极化指数不合格。

- 在重复测试容性试品时，必须把试品放电5分钟以上，特别是测试电压比上一次的电压低时，放电的时间要延长，否则测试的电阻值比实际值大很多，失去可比性。

# 六、测试界面

1、以测试电压为5000V，测试项目为：极化指数 为例。按‘启动’键后显示如下界面：

图3

测试中自动记录15秒(R15S),60秒(R60S),（2、3、4、5、6、7、8、9、10）分钟的电阻值，分别表示为：R2M、R3M、R4M、R5M、R6M、R7M、R8M、R9M、R10M。并自动计算吸收比（IR）和极化指数（PI）的值；按‘电压’键可轮流显示如下界面：（假设测试时间到10分钟）

图4

再按‘电压’键则显示如下图5

图5

再按‘电压’键则显示如下图6

图6

再按‘电压’键则返回测试界面如图3   测试完毕后，电压显示为放电电压，按‘停止’键返回选择界面如图2。

七、锂电池充电说明：

当仪器接入交流220V，先显示图1的欢迎界面，过两秒钟后，液晶显示“正在充电”并在右上角显示电池电量，并记录充电时间。当电池电压较低时，连续充电，“正在充电”四个字一直显示，随着电压升高，“正在充电”四个字开始闪烁，直到电池充满。液晶显示“已经充满”，整个充电时间10小时左右。充电接束后，拔开电源线即可，如果不拔开，液晶一直显示“已经充满”，对电池没有影响。

# 八、注意事项

1、 为确保人身及设备的安全，仪器接地及测试完毕后放电问题，在此反复提醒用户注意。

- 兆欧表内虽有高压泄放回路，为了保证安全，兆欧表退出工作状态后，在拆除接线前，仍必须人工放电，确保被测试品放电完毕安全后，方可实施拆线操作。

3、测试接线前，请确认兆欧表未进入工作状态，被试品应脱离供电，并经人工放电，证明安全后，方可实施接线操作。

- 兆欧表在测量时，接线柱两端有直流高压输出，应注意安全防止电击伤人。

5、测试现场空气湿度大时，或被测试品表面污秽时可将屏蔽端“G”接于被试品表面层（护环）上，以旁路因表面漏电而引起的测量误差。

装 箱 清 单

主机                         1台

AC220V电源线               1根

产品说明书                   1份

产品合格证                   1个

测试报告                     1份

保修卡                       1份

测试线                       1套

# Text boxes

R6M    21.9  GΩ

R7M    24.1  GΩ

R8M    25.5  GΩ

R9M    26.8  GΩ

R2M    15.8  GΩ

R3M    17.1  GΩ

R4M    18.4  GΩ

R5M    19.5  GΩ

R15S    10.4  GΩ

R60S    14.6  GΩ

R10M   26.8  GΩ

IR: 1.40    PI: 1.84

阻   值： 20.6  GΩ    00:01

电   压： 5009  V

按停止键结束测试

试验项目：  吸收比

试验电压：   500 V

等待按启动键测试

YD-6805绝缘电阻测试仪

出厂编号：00200

保定市英电电力科技有限公司